24包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用麻醉呼吸回路套装（全麻） | 成人、小儿 | - 一次性套装设计，拆包即用。包含管路、麻醉面罩、储气囊、延长管、热湿交换过滤器等。 2.符合国际标准接头，与国内外各种型号麻醉机、有创呼吸机及无创呼吸机相匹配。 3.波纹型管体（长度1.8m和1.6m）。 4.伸缩型管体可任意收缩、调整长度（150mm）和管路方向。 5.管道硬度高，抗扭曲，不易打折。 6.热湿交换过滤器用于提高输送给呼吸道的气体中的水分含量和温度，过滤微粒≥0.5μm。 7.过滤型、复合型儿童、复合型成人热湿交换过滤器的内部容积符合临床要求。 |
| 2 | 一次性使用麻醉呼吸回路套装（非全麻） | 成人、小儿 | 1.一次性套装设计，拆包即用。包含管路、麻醉面罩、储气囊等。 2.符合国际标准接头，与国内外各种型号麻醉机、有创呼吸机及无创呼吸机相匹配。 3.波纹型管体（长度1.8m和1.6m）。 4.伸缩型管体可任意收缩、调整长度（150mm）和管路方向。 5.管道硬度高，抗扭曲，不易打折。 |
| 3 | 一次性使用无菌硅胶喉罩 | 双腔、食道引流型：2.0、2.5、3.0、4.0 | - 用于打开并密封上喉部，在进行自主、辅助或控制通气时，在患者体内提供一个气体通道。 2.一次性使用无菌双腔喉罩 3.经环氧乙烷灭菌，产品中环氧乙烷的残留量≤10μg/g 4.单向阀与现有的充气器的相应接头匹配； 5.二通接头与现有的的麻醉机和呼吸机圆锥接头匹配。 |
| 4 | 呼吸管路延长管 | 可伸缩 | 由机器端接头、波纹管、连接接头、护帽、三通、病人端接头、密封圈组成。 |
| 5 | 一次性使用有创压力传感器 |  | 由保护套、灌注器、电缆接头、电缆线、灌注阀、压力腔、内和外圆锥接头连接器、开关、传输管路、堵帽组成。 独立包装，无菌提供 |
| 6 | 一次性腰硬联合麻醉穿刺套件 |  | 1.型号AS-E/SII基本配置为一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针II型）、一次性使用麻醉药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管 （普通型/软头型/加强型）、一次性使用硬膜外麻醉导管接头。选用器械为一次性使用麻醉空气过滤器、一次性使用注射器、一次性使用注射针、导引针、一次性使用配药针、一次性使用低阻力注射器、负压管、导管定位架。选用辅料为消毒刷、一次性使用橡胶外科手套（无粉）、治疗巾、手术洞巾、脱脂纱布、脱脂棉、创口贴、医用胶贴。 2.一次性使用麻醉用针符合YY/T0321.2-2021中第5.1条基本尺寸中关于针管外径和针管长度的规定，以及第5.3~5.10条的规定；一次性使用麻醉用针的针座圆锥接头符合YY/T0321.2-2021中第5.2.1条的规定；一次性使用麻醉过滤器符合YY/T0321.3-2022中第5.2~5.6条的规定； 一次性使用硬膜外麻醉导管及一次性使用硬膜外麻醉导管接头符合YY/T0321.1-2022中第5.3.1、5.3.3~5.3.10、5.3.12条的规定；加强型一次性使用硬膜外麻醉导管符合YY/T0321.1-2022中第5.3.11条的规定。 |
| 7 | 一次性使用湿热交换过滤器（人工鼻） |  | 1.与呼吸管路、吸痰管路、吸氧管等配合使用，配合使用的器械符合YY/T1040.1-2015中规定的22mm或15mm圆锥接头。 2.过滤型热湿交换过滤器重量约23±5克；复合型儿童热湿交换过滤器重量约20±5克；复合型成人热湿交换过滤器重量约33±5克。 3.复合型儿童适用潮气量范围：250-500mL，在潮气量为250mL时，其水分损失≤15mg/L；在潮气量为500mL时，其水分损失≤19.5mg/L。 4.复合型成人适用潮气量范围：500-1000mL，在该潮气量范围内，其水分损失≤19.5mg/L。 5.热湿交换过滤器在使用过程中压降会发生变化，应防止压降不可接受的增加；在流量30L/min的条件下，热湿交换过滤器的压降≤0.5 kPa；在流量60L/min的条件下，各型号热湿交换过滤器的压降≤1.0 kPa。 6.热湿交换过滤器的气体泄漏速率≤25mL/min。 7.热湿交换过滤器的顺应性≤3mL/kPa。 8.过滤型、复合型儿童、复合型成人热湿交换过滤器的内部容积分别≤40mL、40mL、50mL。 |
| 8 | 钙石灰 | 4500g/桶 | 成分为氢氧化钙、氯化钙、水、乙基紫混合物组合成的二氧化碳吸收剂 吸收一氧化碳后由白色变成紫色。 二氧化碳吸收剂为多孔疏松状结构的大小均匀颗粒。非无菌产品。 |
| 9 | 动脉留置针 | 22G、20G | 进口，由流量控制阀、针管把手、导管座、导管、保护套、硅胶管、排气接头、针管、不锈钢球、导引套管及导管套管组成。 |
| 10 | 神经丛刺激针 | 5cm、8cm、10cm | 带有连接管；具有针体前段增强显影功能。 |
| 11 | 一次性喉镜片 | 各规格 | 镜片材质为进口医用级高分子材料，镜片前端有特殊涂层，环氧乙烷灭菌 2. 一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm 3. 一次性喉镜片可插入镜片长度：101.48-133.38mm 4. 渐缩型镜片前端厚度：10.9-16mm 5. 镜片角度：39-49±2度 |
| 12 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | M4 | 由锁扣、套管、压舌板三部分组成，材质为聚碳酸酯。 单独包装，无菌提供。 |
| 13 | 一次性使用气管插管（加强型） | 加强型，各规格 | - 医用硅胶制成，具有良好的生理惰性和生物相容性； - 管身内置扁线不锈钢弹簧，弹性良好，有效防止扭结及阻塞； 3）套囊柔软、弹性好，高容低压； 4）每支插管均配有导丝，利于各种位置插入； 5）导管前端采取斜面设计。 6）单独包装，无菌提供。 |
| 14 | 双腔支气管插管 | 型号：左侧型、右侧型； | 由套囊、指示囊、单向阀、充气管、接头、管体组成。规格包括26Fr、28Fr、31Fr、32Fr、33Fr、35Fr、37Fr、39Fr、41Fr。 |
| 15 | 一次性神经阻滞穿刺套件 |  | 含神经阻滞穿刺针、连接管，具有针体前段增强显影功能。 |
| 16 | 一次性使用免充气喉罩气道导管 | 3# 4# | 由免充气型罩囊、会厌架、通气管、食道引流腔、机器端接头组成。 具备食道引流功能； 支持气管插管置换、电子镜检查和治疗等。 单独包装，无菌提供。 |
| 17 | 一次性使用无菌可视气管插管 |  | - 具有可视功能，能提供良好的插管视野。 2.与封堵导管配合使用，插入可视气管插管后能监视到隆突下支气管的画面，便于进行封堵导管球囊的左右肺定位； 3.具备拍照录像功能。 4.主要由气管插管接头、气管插管套囊充气管、气管插管指示球囊、单向阀、可视气管插管管体（聚氯乙烯）、可视气管插管套囊（聚氯乙烯）、摄像头（带LED灯）、视频输出线、type-c接头、冲洗管、冲洗接头组成 5.基本配置。配置有非一次性使用非无菌视频监视器（含电源适配器、转接头），为单独包装。 |
| 18 | 一次性体温监测探头 |  | 鼻咽/直肠等使用 温度测量范围：20℃～45℃； |
| 19 | 一次性使用无菌支气管堵塞器 |  | 封堵球囊材质为聚氨酯，高容低压套囊。 具有良好润滑摩擦系数，置管时阻力低。 规格：5Fr、7Fr、9Fr |
| 20 | 一次性使用无菌可视支气管双腔插管 | 26Fr、28Fr、32Fr、35Fr、37Fr、39Fr、41Fr | 1.根据右支气管结构差异，右侧球囊呈S型，左侧球囊为传统球形。 2.支双旋钮，可根据病情需要对双肺进行不同方式的通气。 3.包装内含双腔插管、多功能接头、吸痰管和导丝，将插管所需要的相关组件，拆包即用。 4.具有可视功能，能提供良好的插管视野； 5.可持续监测插管位置，尤其是肺灌洗手术 6.置管后实时动态监测，及时发现异常情况，容易进行重新定位 7.减少纤支镜的使用，减低消毒和设备损耗成本。 8.具备拍照录像功能，可以进行医学教学资源的采集，用于培训讲课。 |