28包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非吸收性不锈钢缝线 （钢丝带针） | 7# | 材质为316L不锈钢。 7#单股，45cm |
|  | 医用手术膜 | 65×45cm | 由聚乙烯膜、含医用压敏胶聚乙烯膜、防粘纸 |
|  | 纵隔引流管 | 直管 | 由管体、孔眼、X光显影标记线、刻度线和鳄鱼嘴组成 管体材料为医用硅橡胶 具有X光显影标记线。 规格：32Fr、28Fr 独立包装，无菌提供 |
|  | 心包引流管（一次性使用引流管） | T型F24 | 普通T管，独立包装，无菌提供 |
|  | 外科抽吸引流管（接管） | 150cm | 包含真空抽吸系统设备间连接使用的接管和接头。 一次性使用器材，用于真空抽吸系统各设备间的连接。 独立包装，无菌提供 |
|  | 一次性使用吸引管（前端稍弯曲带球多孔） | 10mm（F30） | 由吸引管和连接管组成，弯型；连接管可选配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。 |
|  | 带线缝合针（0#涤纶线）双针 | 圆1/2 7×17双针（绿3支，白3支） | 由缝合针和非吸收缝线组成。 非吸收缝线为涤纶线，为多股缝线。 缝合针采用GB/T 4240-2019规定的30Cr13、12Cr18Ni9不锈钢材料制成。 缝合针规格：0.06mm～1.4mm |
|  | 带线缝合针（2-0#涤纶线）双针 | 圆1/2 6×14 双针（绿3支，白3支） | 由缝合针和非吸收缝线组成。 非吸收缝线为涤纶线，为多股缝线。 缝合针采用GB/T 4240-2019规定的30Cr13、12Cr18Ni9不锈钢材料制成。 缝合针规格：0.06mm～1.5mm |
|  | 带线缝合针（3-0#涤纶线）双针 | 圆1/2 5×14双针（绿3支，白3支） | 由缝合针和非吸收缝线组成。 非吸收缝线为涤纶线，为多股缝线。 缝合针采用GB/T 4240-2019规定的30Cr13、12Cr18Ni9不锈钢材料制成。 缝合针规格：0.06mm～1.6mm |
|  | 带线缝合针（4-0#涤纶线）双针 | 圆1/2 4×12双针（绿3支，白3支） | 由缝合针和非吸收缝线组成。 非吸收缝线为涤纶线，为多股缝线。 缝合针采用GB/T 4240-2019规定的30Cr13、12Cr18Ni9不锈钢材料制成。 缝合针规格：0.06mm～1.7mm |
|  | 血管打孔器附件冠脉刀 | 11-0601 | 供外科手术时在动脉、静脉血管壁上打一个圆形开口，一次性使用 独立包装，无菌提供。 |
|  | 钛夹 | 各型号 | 一级纯钛材料制成，用于手术中结扎血管或者组织结构的工具。 须与凯迪欧夹钳配套，一次性使用 独立包装，无菌提供。 |
|  | 起搏导线 | 临时心脏起搏电极导线 | 适用于心内起搏和（或）心电图记录。临床持续使用最长时间为大于24小时小于30天。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 聚丙烯类缝合线（peters） | 2-0，3-0，4-0，5-0，6-0，7-0，8-0（各个型号） | 由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。缝线染为蓝色。缝线仅带EVERPOINT钨铼合金针，不带其它部件及附件。 |
|  | 非吸收性聚酯缝合线 | 10根/包 | 材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯，是多股带硅酮涂层的未染色或经6号D&C染色剂染为蓝色的缝线，带针。 可与垫片一同提供，或单独提供垫片，垫片材质为聚四氟乙烯。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 聚丙烯类缝合线 | 6-0 75cm、 7-0 60cm、 8-0 60cm | 单股聚丙烯不可吸收缝合线，由酞氢-铜染成蓝色，带有不锈钢缝合针。 |
|  | 一次性使用导尿包（硅胶测温型） | 成人导尿包14Fr | 由导尿管、导尿夹、塑料镊子、碘伏消毒棉球、注射器（内装无菌水，非注射人体使用）、集尿袋、塑料试管、纱布块、孔布、医用橡胶检查手套、润滑剂、器械盘1、器械盘2和托盘组成。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 近端吻合辅助系统（heart string） | 08-0240 | 由止血器（伞状）、输送器套件和打孔器组成。 由专门的心外科手术医生用于CABG手术中，在无钙化的升主动脉区域进行近端吻合时使用，用来保持术中止血状态。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 心表组织固定器（瑞克） |  | 由调节手柄，固定卡座，连接臂（柔性臂和硬臂）、固定器（吸盘和压盘2种类型）、吸引延长管五部分组成 独立包装，无菌提供。 |
|  | 吹雾管 | 0101、0201 | 由手持件和管路组成。其中手持件由硅胶端头、可弯曲不锈钢管、手柄、应力消除装置组成；管路由气体管、进液管、管道内置过滤器、液体管、夹子、液体针头、气体接头组成。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 涤纶心脏修补材料（针织型） | 各个型号 | 由聚酯纤维制成的厚度为0.2-0.35mm 的方形或长方形片状织物。 环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 心外科生物补片 | 7.5×8cm | 由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成。 经射线灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 涤纶心脏修补材料（毡型） | 各个型号 | 由聚对苯二甲酸乙二酯纤维制成。 经环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 分流栓 | 1.00、1.25、 1.50、1.75、 2.00 | 由分流管、细线及标签组成， 用于冠状动脉手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供一个暂时无血的手术野。在血管最后缝合前，将产品取出。 经环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 外科术中止血材料（消融电极） | SM-ZXDJ-A62 | 由电极、手柄、按钮、电缆线、吸引管及连接器组成。 用于对软组织切割、气化、止血和消融。 独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 主动脉打孔器 | 3.5；4.0 | 由冲头及手柄组成 手柄包括套筒、按手、弹簧。打孔器按照手柄长度分为两类:标准手柄打孔器（400系列）和加长手柄打孔器（500系列）。 冲头和弹簧由不锈钢制成，套筒和按手由聚碳酸酯组成。 采用伽马射线灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 |
|  | 不可吸收外科缝线 | 各型号 | 由聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)制成的聚酯纤维构成。 根据现行USP的型号规定进行编织并使用硅树脂涂层。 聚酯缝线为白色（未染色）或被染成绿色(DεtC绿n°6)。 和垫片一同提供，垫片由100%的聚四氟乙烯(PTFE)材料制成。 独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 不可吸收缝合线（换瓣线） | 各型号 | 由聚酰胺材质的不可吸收缝合线与缝合针组成，为单线股缝线。 独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 一次性使用无菌导尿管（红色） | 5.3mm(16Fr) 硅胶导尿管，无球囊标准型， | 补充详细的技术要求？ 导尿管为单腔，由排泄锥形接口、管身、侧孔组成。 |
|  | 硅橡胶医用导管 | 3.1×5.3 | 由导管和接头（选配）组成，导管采用硅橡胶材质；接头采用PE材质。 普通导管和无菌导管两种形式提供。 |
|  | 一次性体外循环用配套血管路 | 6 | 由管道、接头、泵管组成。管道材质为聚氯乙烯,接头的材质为聚碳酸酯。 独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 集成式膜式氧合器和动脉过滤器及静脉贮血器 | Quadrox-i | 由单独的膜式氧合器和/或动脉过滤器（集成式）及静脉贮血器构成，带有聚氧乙烯蓖麻油（softline）涂层 可组合使用，用于向人体血液供氧、清除血液中的二氧化碳并贮存血液。 须提供膜式氧合器支架 环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 一次性使用体外循环导管插管 | 塑料直角：30#、32# 直头：34#、36# | 管内壁含或不含螺旋缠绕不锈钢丝的插管。 管材为软聚氯乙烯(增塑剂为DEHP)，不锈钢丝为1Cr 18Ni9Ti，导芯材质聚丙烯。 独立包装，无菌提供 |
|  | 一次性使用静脉插管 | 腔房管：34#、36# | 由插头、管身、支撑杆、接头组成。 插头为PVC或316L材质,管身为PVC材质,支撑杆和接头为PC材质。 环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供。 |
|  | 一次性使用主动脉插管 | 一体式加长动脉插管（22#、24#） | 由插管体、导丝、扩张器、刀片及附件组成。 环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 一次性使用动脉插管 | 直头：22#.24# | 由插头、管身、接头、圆领、线槽和管道帽组成。 接头为PC材质,其他组成部分均为PVC材质。 环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供。 |
|  | 一次性使用动脉插管 | 直角24# | 由接头、管身（内置不锈钢丝弹簧作加强筋）、插头、插芯（部分型号有）组成。 采用医用聚氯乙烯材料，配有带排气孔的接头； 独立包装，无菌提供。 |
|  | 一次性体外循环灌注针 | 成人155# | 由针套管固定花瓣、套管、定位环、螺旋接头、三通接头、、钢针、针座按不同型号要求选配组成。 经环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 晶体液 | 由气泡停捕器、变温器、连接管、接头、滴斗针（选配）和三通开关（选配）组成。 气泡停捕器、变温器、连接管采用PVC材料制成，接头和三通开关采用PC材料制成 |
|  | 一次性使用动脉血液微栓过滤器 |  | 由外壳、滤网支架、滤网、支撑网、连接管、接头、旁路管组成。 外壳与接头材质为聚碳酸酯，滤网支架材质为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS塑料)，滤网材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(涤纶)，支撑网材质为聚丙烯，封头胶材质为聚氨酯双组份胶，连接管与旁路管材质为聚氯乙烯。 滤网具有过滤作用,可以滤除血液中的微小栓子。 采用环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供。 提供微栓过滤器支架 |
|  | 阻隔式压力传导器 | 动脉滤器，晶灌 | 由阻隔器、连接管、三通旋塞和圆锥接头组成，阻隔器由上壳、下壳、阻隔膜组成 |
|  | 一次性使用空气过滤器 | 0.4μm | 由ABS、AS材料制成的壳体和PP、PTFE材料制成的过滤膜组成。 对空气中0.3μm、0.5μm微粒的滤除率≥90%。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 压力监测套件 | 一次用传感器/动脉 | 由压力传感器、输液装置、灌注阀、压力延长管组成。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 一次性使用右心吸引头 | 软、硬管右心吸引头成人型 | 软管右心吸引头由后接头、PVC管身、插头组成。 硬管右心吸引头由后接头、握手、不锈钢管身、插头组成。 采用环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供。 |
|  | 一次性使用吸引管（左心） | B-Ⅱφ6.0mm | 由软管、接头、配套内芯组成 独立包装，无菌提供。 |
|  | 一次性使用灌注管 | 左冠灌注管14#、右冠灌注管14# | 由PVC灌注头、PVC灌注头底座、304不锈钢管、ABS手柄、ABS保护帽、PVC接头、PVC软管、304不锈钢针芯、PC针芯底座 、ABS管夹 、（PC、ABS）三通开关按不同型号选择组成。PVC（增塑剂名称：DINCH,环己烷1, 2-二甲酸二异壬基酯）。 环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 体外循环插管及穿刺附件 | PIK150 | 由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带Bioline涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 动静脉插管（股动脉插管） | 15#、17# | 由插管（包括止血帽、可调节缝合环、鲁尔接头（成人））和导引器组成。 插管导引器用于在心肺分流术中辅助适当尺寸的插管正确插入并放置到血管内。 成人动脉插管可在股骨位置用作动脉输送插管或在颈静脉位置用作静脉回流插管。 预期使用时间不超过6小时。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 动静脉插管（股静脉插管） | 19#、21# | 由插管体、导丝、扩张器、刀片及附件组成。 预期使用时间不超过7小时。 独立包装，无菌提供。 |
|  | HTK溶液Custodiol | 1000ml/瓶 | 瓶装或袋装的溶液，每1000mL溶液中含有0.8766g氯化钠、0.6710g氯化钾、0.8142g 2-酮戊二酸-氢-钾、0.8132g六水氯化镁、3.7733g一水一盐酸组氨酸、27.9289g组氨酸、0.4085g色氨酸、5.4651g甘露醇、0.0022g二水氯化钙。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 右心连接管 |  | 用于心脏手术 独立包装，无菌提供。 |
|  | 接头 |  | 规格包括12*12、10*10、12*10、12*10*10、6*6L、6*6*6 独立包装，无菌提供。 |
|  | 超滤器及连接管（血液浓缩器） | 6 | 由高渗透性多微孔纤维薄膜组成，组成材料为聚醚砜、聚碳酸酯、聚亚安酯、聚乙烯。 超滤器腔室承受压力≥80kPa；在流量≥100mL/min，压力≥100mmHg的条件下，超滤率≥50mL/min。独立包装，无菌提供。 |
|  | 一次性医用压力延长管 | 3.0mm*200mm、3.0mm*600mm、3.0mm*1100mm | 采用高分子材料聚氯乙烯和聚碳酸酯制造。 接头分别为外圆锥接头和内圆锥接头，为聚碳酸酯材料，采用粘接剂与管路粘接。压力延长管上内径一致的部分，为聚氯乙烯材料。环氧乙烷灭菌，无菌提供。 |
|  | 耐药三通 |  | 由带接头的主体，圆锥接头、旋塞、保护帽、封闭帽、带/不带延长管组成。 带接头的主体由聚酰胺(PA)制成,延长管圆锥接头由甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(MABS)制成，圆锥接头由聚丙烯（PP）制成，旋塞由聚碳酸酯(PC) 制成， 保护帽由聚丙烯(PP)/ 聚乙烯（PE）制成，封闭帽由聚丙烯（PP）制成，延长管由聚氯乙烯(PVC)制成，增塑剂为DEHT，不含DEHP。 采用GAMMA射线灭菌，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
|  | 一次性有创压力传感器 |  | 由保护套、灌注器、电缆接头、电缆线、灌注阀、压力腔、内和外圆锥接头连接器、开关、传输管路、堵帽组成。 独立包装，无菌提供 |
|  | 血液回收分离机 | Xtra TX/225 | 由离心杯（55mL，125mL，175mL，225mL）、注入管路、血液回输袋、废液管路、废液袋、底部出口管路、吸引管路、真空管路、血液收集瓶（Top/Bottom）组成。 用于自体血液的回收和/或处理。 独立包装，无菌提供。 |
|  | 一次性使用流量设定微调式输液器及管路 |  | 由带瓶塞穿刺器的滴壶、管路、止流夹、带手柄的精密流速控制器和鲁尔锁定接头组成； 独立包装，无菌提供，一次性使用 |
|  | 一次性使用输氧面罩 | 气囊成人型 | 成人/儿童储气袋型面罩、头带、管路、鼻夹（若有）组成； 独立包装，无菌提供，一次性使用 |
|  | 一次性使用超低密度聚乙烯输液器 |  | 双头、进气式精密、5μm 0.7×26 TW LB 独立包装，无菌提供，一次性使用 |
|  | 机械心脏瓣膜 | 各型号 | 双叶机械瓣膜，分为主动脉瓣和二尖瓣，瓣叶基材为含钨石墨，沉积热解碳；瓣环基材为石墨，沉积热解碳。 蒸汽灭菌，一次性使用 |
|  | 生物心脏瓣膜二尖瓣 | E100 | 由猪主动脉瓣膜瓣叶制成，瓣膜的流出边附有一条牛心包组织带。 瓣膜安装在聚酯纤维材料覆盖的弹性乙缩醛共聚物支架上。 缝合圈内有316L不锈钢丝，用于获得射线显像。 保存在0.5％甲醛溶液中。液体化学剂灭菌。 货架有效期4年。 |
|  | 生物心脏瓣膜主动脉瓣 | 各型号 | 由猪主动脉瓣膜瓣叶制成，瓣膜的流出边附有一条牛心包组织带。 瓣膜安装在聚酯纤维材料覆盖的弹性乙缩醛共聚物支架上。 瓣膜在缝线圈内有不锈钢丝，用于获得射线显像。 保存在0.5％甲醛溶液中。液体化学剂灭菌。 货架有效期四年。 |
|  | 瓣成型环/带 |  | 包括瓣成形环及瓣成形带，均被安装在持环器上。 瓣成形环/带由双层聚酯纤维（PET）缝合而成； 浸渍20%硫酸钡的硅芯放置于后段以进行不透射线显像； 缝线材料为聚酯（PET、PTFE），缝线染料为D&C Green #6。 瓣成形环可进行切割，瓣成形环带为已经切割。 蒸气灭菌，无菌提供 |
|  | 聚丙烯不可吸收缝合线 | （8-0）、（7-0）、（6-0） 、(5-0) | 由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。 缝线有蓝色和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线，不带针缝线和带有HEMO-SEAL™设计缝针的缝线。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 聚丙烯不可吸收缝合线 | (8-0)、(7-0)、(6-0)；2根/包 | 缝线是由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。 缝线染为蓝色。 缝线带EVERPOINT钨铼合金针，不带其它部件及附件。 |
|  | 聚丙烯不可吸收缝合线 | (5-0)、(4-0) | 由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。 缝线有蓝色和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线，不带针缝线和带有HEMO-SEAL™设计缝针的缝线。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 聚酯不可吸收缝合线 | 针长7mm(2-0)、针长26mm(2-0)、瓣膜成型(2-0) | 一种由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线。 缝线表面涂层为聚丁酯 缝线有绿色和未染色两种。缝线可分为带针和不带针两种。本 经环氧乙烷或辐射灭菌,一次性使用。 |
|  | 聚酯不可吸收缝合线 | (2-0) | 一种由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线。 缝线表面涂层为聚丁酯。 缝线有绿色和未染色两种。 缝线可分为带针和不带针两种。 经环氧乙烷或辐射灭菌，一次性使用。 |
|  | 临时心脏起搏导线 | 针长17丨60mm(2-0)、针长26丨90mm(2-0) | 由直针（两种长度：儿童或成人）；导线带有蓝色聚乙烯绝缘涂层长61cm）；弯针（1/2[RB-1或SH]或3/8环形[BB, BB-1或TE]三部分组成。 单包单根导线和单包双根导线两种包装。 单包双根导线包装内有一条浅蓝色导线和一条深蓝色导线。 |
|  | 主动脉带瓣管道 | 25 CAVGJ-514 00 | 由聚酯纤维编织人工血管和机械心脏瓣膜组合缝制而成。 人工血管已经过牛胶原预凝处理。 缝合环材料为双层丝绒编织聚酯纤维，瓣叶的基材是含钨石墨，覆有热解碳，瓣环的基材是石墨，覆有热解碳。 辐照灭菌，一次性使用。灭菌有效期5年。 |
|  | 一次性使用膜式氧合器 | 541B | 由单独的膜式氧合器及静脉贮血器构成 带有聚氧乙烯蓖麻油涂层，可组合使用，用于向人体血液供氧、清除血液中的二氧化碳并贮存血液。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。提供膜式氧合器支架 |
|  | 消融电极 | C2 | 由电极刀头、手柄、电缆线、插头组成。 刀头为电极电凝钳。 作为高频手术设备附件 独立包装，无菌提供。 |