34包：

神经周围

| 序号 | 产品注册证名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 弹簧圈解脱控制器 | E101 | 产品由外壳、电路板、电池组成。 |
|  | 导引导管 | 5888-42P | 产品由座、体部、Trans TipⅡ、Trans TipⅠ、头端、头端涂层、内体、编织部、应力释放部分组成。 座材料为聚碳酸酯复合物 体部材料为Vestamid 68D复合物 Trans Tip Ⅱ材料为Vestamid 64D复合物 Trans TipⅠ材料为Vestamid 64D复合物/Pebax 40D 头端材料为Pellethane 80AE复合物 头端涂层材料为黄色巴西棕榈蜡和三氯乙烯 内体材料为PTFE 编织部材料为304 SST钢丝 应力释放部分材料为聚烯烃 管体有效长度：50cm～125cm 导管（外径/内径）：5F、6F、7F、8F、9F、10F。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 一次性使用支撑导管 | PH-GC-02-02 | 产品由管身、护套、导管座、和显影环组成 单腔结构 导管表面涂覆亲水涂层。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用， |
|  | 颅内球囊扩张导管 | 118300151 | 产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管 由球囊、导管和接头组成 导管远端部位涂有亲水涂层，导管与接头连接部位设置应变释放套管，导管位于球囊的部位设有不透X射线的示标。 导管包括头端、内管、外管、海波管。 球囊材料为Pebax7033。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 一次性使用血管内微导丝 | WAIN-CKI-300 | 采用镍钛合金，具有超弹性和形状记忆功能，头端非常柔软（通常为2-3厘米），可塑形成不同的角度（“J”形、“C”形等）。 直径规格：0.008英寸、0.010英寸、0.014英寸、0.016英寸、0.018英寸。 |
|  | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A50012 | 产品由药物涂层支架和输送系统组成 支架材料选用钴铬合金L605 药物涂层由载有雷帕霉素的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成，药物密度8.5±2.1μg/mm。 输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成。 支架安装在球囊上。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 货架有效期2年。 |
|  | 颅内动脉支架系统 | 各型号 | 骨架材料为钴铬合金或铂铬合金。 采用激光雕刻的闭环或开环设计。 直径范围：2.0 mm～ 4.5 mm。 长度：覆盖 8 mm～30 mm 等多种规格。 导丝必须兼容 0.014英寸 的颅内专用微导丝。 |
|  | 导丝 | M00326010 | 芯丝采用多段变径设计，由镍钛合金或不锈钢制成。 近端非常坚硬，提供强大的推送力和支撑力； 向远端逐渐变细变软，实现柔顺的跟踪性。 外径：0.014英寸。 工作长度：260cm。 直头。 |
|  | 微导丝 | 各型号 | 穿越超选择性、迂曲、纤细或脆弱的血管而设计 用途是 “精准导航”与“建立超滑轨道”。 |
|  | 漂浮微导管 | 105-5056 | 浮微导管专为安全、可控地输送非粘附性液态栓塞剂设计，其核心是 “抗溶剂” 和 “漂浮跟踪”。 导管内衬由特殊的聚合物材料制成，能够耐受二甲基亚砜（DMSO） 的化学作用。 多层复合结构，包含金属编织网，提供良好的推送力、抗扭结性和爆破压抵抗能力。 内径： 0.050英寸 或 0.053英寸。 工作长度： 150cm 最小兼容 0.014英寸 的微导丝。 |
|  | 球囊扩张导管 | 4400615X/4400422X | 半顺应性球囊：常用尼龙或特种聚酰胺材料。 非顺应性球囊：常用聚对苯二甲酸乙二醇酯等材料。 球囊直径：1.25mm～ 10mm，具体取决于适应症。 球囊长度：有 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm 等。 额定爆破压：球囊能安全承受的最大压力： 10～20 atm（标准球囊）或 20～30 atm+（高压非顺应性球囊）。 绝大多数冠脉/外周球囊兼容 0.014英寸导丝；部分大口径外周球囊可能兼容 0.018英寸 或 0.035英寸 导丝。需匹配相应的血管鞘或导引导管内径（如5F, 6F, 7F等）。 |
|  | 血管鞘 | KCFW-6.0-38-90-RB-RAABE | 外径：6 Fr 内径：可兼容通过 5 Fr 的诊断或治疗导管 工作长度：38 cm 头端形状：预塑形 90° 弯角，通常采用高性能聚合物管身，可能带有金属编织网以增强抗折性，特别是在弯角处。 |
|  | 液态栓塞系统 | 各型号 | 产品为过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针。 导管近端有标准鲁尔圆锥接头座。 导管的材料为聚醚酰胺聚合物（PEBAX） 支撑编织层为镍钛合金 内衬为聚四氟乙烯。 导管的外表面有透明质酸亲水涂层 远端有两个不透射线标记。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 支撑导管 | H74939239018151 | 产品由支撑导管和扩张器、延长管止血阀附件组成。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 颅内支撑导管系统 | SC5-115S、SC5-115A、SC5-125S、SC5-125A、 SC5-135S、SC5-135A、SC6-105S、SC6-105A、SC6-115S、 SC6-115A、SC6-125S、SC6-125A | 多层复合结构具有超光滑的PTFE涂层。 高强度不锈钢或镍钛合金编织网，全长亲水涂层。 超柔软且可塑形。 内径0.058英寸、0.068英寸 / 0.070英寸 / 0.071英寸： 大内腔型号，可兼容双微导管、部分血流导向装置或用于大口径抽吸。 从近端到远端逐渐变细，近端外径为 5F 或 6F，以匹配导引导管。 工作长度为 105cm, 115cm, 125cm, 132cm 等 最小兼容 0.014英寸 微导丝进行输送。 |
|  | 导引鞘 | FSC8880S、FSC8890S、FSC88100S、FSC88100M | 由导引鞘和扩张器、止血阀附件组成。 |
|  | 神经血管导丝 | WAIN-CKI-300/WAIN-CKI-200 | 产品由导丝，延长导丝，扭控器、塑形针和通丝针组成。 导丝包括近端芯丝、镍钛管、远端导丝、显影绕丝，表面带有 涂层。 延长导丝是导丝的附件，由近端芯丝及镍钛管组成， 主干涂覆PTFE涂层。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 微导管 | 各型号 | 产品由导管和塑形杆组成。 导管由座、外壁、编织丝、标记带、内壁润滑涂层和外壁亲水涂层组成。 外壁的材料为Pebax和Grilamid树脂 编织丝的材料为304不锈钢 标记带的材料为铂铱合金 内壁润滑涂层的材料为聚四氯乙烯 外壁涂层为Hydak B-23K和HydakA-15组成的亲水涂层。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 神经血管导丝 | TNGW-14-200 TNGW-14-300 | 产品由芯丝、海波管、涂层及显影弹簧圈组成，附导丝导引器、扭控器配件。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | Y型连接器套件 | YOK0A | 产品由插入器、扭矩装置、Goodtec Y型连接器和延长管构成。插入器由聚碳酸酯针基和不锈钢针管组成； 扭矩装置由黄铜的夹头、聚丙烯的把手和聚碳酸酯的前端组成；Goodtec Y型连接器由聚碳酸酯的开口罩帽、螺丝帽、主支管、侧管、旋转转接端子和O环圈、硅橡胶止血阀和固定阀，以及聚甲醛C型制动器和C型垫圈组成； 延长管由聚氨酯弹性体（含辅助强化材料尼龙12）的管子、聚碳酸酯材质的阳极和阴极鲁尔锁定转接端子构成。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 栓塞保护器 | SPD2-040-320 SPD2-050-320 SPD2-060-320 | 产品由连接在不锈钢丝上的镍钛抓捕丝贯穿着的抓捕网和piderFX导管组成。 抓捕网材料为镍钛合金，带有与镍钛合金共价结合的Applause肝素分子涂层。 钝性冲洗针头在手术准备时用来冲洗导管的递送端。 不锈钢丝外部涂覆PTFE涂层。 肝素涂层目的在于保持抓捕网的开放。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 微导管 | 105-5082-145 105-5081-153 | 产品为过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针。 导管管体由带有304V不锈钢支撑线圈的聚醚酰胺聚合物材料制成，内衬聚四氟乙烯，管体外表面涂有透明质酸涂层； 座的材料为聚丙烯； 导管远端上有一个或两个铂/铱合金不透射线标记。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 微导管 | EXCELSIOR SL-10 150cm 2 TIP | 产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针； 微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成； 接头的材料为尼龙； 应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax； 管杆的材料为Pebax； 内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。 末端有单标记和双标记两种。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 微导管 | 105-5091-150 | 产品为过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针。 导管近端有标准鲁尔圆锥接头的座以便与其他附件相连接。 导管的材料为聚醚酰胺聚合物（PEBAX） 支撑编织层为镍钛合金，内衬为聚四氟乙烯。 导管的外表面有透明质酸亲水涂层，远端有两个不透射线标记。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 微导管 | MC-017-150-S MC-021-155-S MC-027-155-S | 微导管由导管和塑型针两部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 一次性使用颅内血栓抽吸导管 | AXS Catalyst 6 Distal Access Catheter 0.060 in × 132 cm | 颅内支持导管是一种单腔导管，导管杆具有亲水涂层，导管远端有一个不透射线标记，近端有一个鲁尔接头。 导管随附一个旋转止血阀（RHV）和一个带侧孔的Tuohy Borst阀以及两个剥式导管鞘。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 颅内支持导管 | TGC070-06-115 | 产品由导管座、应力释放连接件、导管管身和显影环组成。 管身涂覆亲水涂层，包装内配有塑形针及导入鞘附件。 |
|  | 颅内远端导管 | DC6-115 | 产品是一种单腔导管，由导管主体、座和扩散应力管组成 导管主体由内层、金属中间层以及不同硬度的外层组成。 导管远端涂有亲水涂层，并带有不透射线标记，头端可蒸汽塑形。包装内有附件导入器和塑形针。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 颈动脉球囊扩张导管 | 3*20、4*30、5*30、6*30 | 球囊材质：Duralyn； 半顺应性（尼龙/聚醚嵌段酰胺）压力：10atm 额定爆破压14atm； 导管：142cm快速交换（RX）； 远端亲水涂层； 近端不锈钢加强； 远端铂铱显影标记；兼容：0.014吋导丝； 适配7F指引导管 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 颅内球囊扩张导管 | NX15015、NX20015、NX25015、NX27515、NX30015 | 产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、球囊、球囊显影点、导管、导管座组成。 球囊材料由聚醚嵌段酰胺材料制成。 经环氧乙烷灭菌。 |
|  | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | V3513、V4013、V4016、V4513、V4516、V5013、V5016 | 产品为球囊扩张式药物支架系统，由预装的药物支架和输送系统组成。 支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。 药物涂层由雷帕霉素(Rapamycin)和可降解的外消旋聚乳酸(PDLLA)组成,储存在凹槽内。 输送系统为快速交换式的球囊扩张导管。 环氧乙烷灭菌,一次性使用。 |
|  | 颅内支架系统 | M003EZAS30150 M003EZAS30210 M003EZAS40210 M003EZAS45210 | 产品由自扩张支架、递送导丝及导引鞘组成， 附件配有扭矩装置一个。 支架是一个自扩张、开孔式开放环镍钛合金支架，近端和远端各带有三个不透射线标记带。 支架递送导丝分为有远端尖端和没有远端尖端两种。支架已预装在支架递送导丝上，并带有一个起保护作用的导管鞘。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 输送导管 | LS-6F-90 | 产品由输送导管和配件组成，其中配件为扩张器、连接管、Y 阀。输送导管远端有不透射线标记，在远端涂有亲水涂层，输送导管近端部分有一个导管座和应力释放管。 经环氧乙烷灭 菌，一次性使用。 |

心脏介入

| 序号 | 产品注册证名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 桡动脉介入穿刺部位止血器 | XX*RF60 | 适用于动脉：专门针对桡动脉解剖设计。 采用双重压迫技术，同时压迫动脉穿刺点和近端的动脉血流路径。 典型范围约为 10 - 30 mmHg（或对应毫升数）。临床通常起始于13-15ml（约18-20 mmHg），清晰的视觉压力反馈（通过压力球膨胀程度或数字/刻度表）。 医用级高分子材料，通常无菌、无乳胶，生物相容性好。 |
|  | 血管成型术用套件 | MAP152 | 产品包括止血阀、导引导丝插入工具和转矩器械。 止血阀主要由聚碳酸酯、硅树脂、聚四氟乙烯、ABS等材料制成。 导引导丝插入工具根据导引器材质不同分为不锈钢和树脂两类。 转矩器械的材料为聚丙烯和聚碳酸酯。 一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |
|  | 导引延伸导管 | 各型号 | 产品采用快速交换设计 由远端交换导管、斜口、推杆和手柄组成。 交换导管尖端内含显影示标环。 产品涂有亲水涂层。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 一次性使用无菌介入配件 | LPJD3 | 通道数常见为三联（3个接口）、五联（5个接口）等。 接口规格是鲁尔锁接头。 阀芯旋转平滑，定位清晰 耐高压≥500 psi。 材质为医用级透明聚碳酸酯（PC）。环氧乙烷灭菌‌，单个包装。 |
|  | 一次性使用环柄注射器 | LPHB112 | 规格：10ml， 20ml。 采用医用级透明聚丙烯（PP）或聚碳酸酯（PC）。 活塞/芯杆材质使用医用PP或工程塑料。 标准鲁尔锁接头可与导管、延长管、三通阀等器械旋转锁紧，防止在高压注射时接头意外脱落。 单个吸塑盒或 袋密封包装。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 一次性使用无菌介入包 | HYM-06 | 第一类：手术铺单与洞巾组件： 大单/底单：铺于患者身下，较大尺寸（如180cm x 240cm），通常为蓝色或绿色无纺布，具有防水、抗静电、抗酒精等特性。 洞巾：直接覆盖于穿刺部位，中间有开口（洞孔），尺寸通常为60cm x 70cm或更大。洞孔处集成透明塑料薄膜或带有吸附袋的防渗漏层，用于收集术中流出的血液和冲洗液，并方便观察穿刺点。 治疗巾/小单：用于覆盖特定区域或包裹患者手臂。 第二类：消毒与清洁用品组件： 无菌纱布块：多种规格（如5cm x 5cm， 7.5cm x 7.5cm），用于消毒、擦拭和压迫止血。材质为脱脂棉纱，符合YY/T 0330标准。 药液杯/弯盘：盛放消毒液（如碘伏）或生理盐水。 第三类：器械与操作组件： 不锈钢碗/盆：用于放置术中器械和小物件。 持物钳：用于夹取无菌物品。 解剖刀片及刀柄：用于皮肤切开。刀片通常为11#或20#。 连接管/延长管：用于连接鞘管与三通阀等。长度30-60cm，医用PVC材质， 注射器：包括1支10ml或20ml注射器（用于局部麻醉），和1-2支更大的环柄注射器（如20ml，用于冲洗和推注造影剂） 第四类：止血与敷料组件： 弹力绷带：用于加压固定。具有弹性好、透气、自粘等特点。 压迫止血垫：一块高密度海绵或纱布垫，置于穿刺点上方，增加局部压力。透明敷贴/医用胶带：用于固定导管或覆盖小伤口。 第五类：其他辅助用品组件： 医用手术膜：用于将洞巾粘贴固定在患者皮肤上。 机头保护罩：用于无菌操作。 器械台布：用于铺设器械台。 包布/外包皮：包裹所有内容物的外层无菌包布。 |
|  | 一次性使用压力传感器 | PT-11600 | 传感器头压力范围： -50 mmHg ～ +300 mmHg 或更宽（如 -30 至 +500 mmHg） 长度：1.8m、3m。 包含冲洗阀、限流器、连接管等。 |
|  | 一次性使用冠脉旋磨导管 | 各型号 | 产品由旋磨导管和旋磨推进器组成。 需提供旋磨介入治疗仪。 |
|  | 旋磨术用导丝 | LMRW330 | 产品由芯丝、绕丝及涂层组成。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 货架有效期2年。 |
|  | 血管缝合器系统 | 12673 | 系统由Perclose ProGlide 缝合器和缝线修整器组成。 缝合器包括两根不锈钢针及缝线。缝线材料为聚丙烯。 规格：3-0。 一次性使用。 |
|  | 锚定球囊扩张导管 | 各型号 | 球囊直径： 1.25mm ～ 4.0mm，以 0.25mm 或 0.5mm 为增量。常用规格： 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm。 球囊长度： 6mm ～ 15mm。常用规格 8mm、10mm、12mm。 |
|  | 刻痕球囊扩张导管 | 各型号 | 直径范围： 2.0mm ～ 4.0mm 的多种规格。 球囊长度： 6mm ～ 30mm 的多种长度。 导管工作长度：标准的 135cm 和 150cm 两种选择，覆盖经桡动脉/股动脉入路需求。兼容所有标准的 0.014英寸（0.36mm） 冠脉导丝。 快速交换设计。 |
|  | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 各型号 | 双短通道快速交换设计。 集双腔微导管与扩张球囊于一体。一根导管上可同步实现导丝超快原位交换、多器械同步输送及血管内锚定。 球囊直径：1.00mm～4.00mm。 球囊长度：6mm～30mm。导 管的有效长度：1400±50mm。 远端导丝腔距离导管远端位置: 8±2mm。 近端导丝腔（RX口）距离导管远端位置: 30～75mm。 球囊压力：8atm。 球囊额定爆破压：16atm。 配导引导管: 6F。 适配导引导丝：.014吋(0.36mm)。球囊标记（射线可探测的标记环）：球囊肩部。 |
|  | 压力延长管 | PM6148 | 冠脉手术：常用 90cm或120cm。内径约 0.5mm - 1.0mm。 管壁材料：透明、柔韧、高顺应性的医用级PVC或聚氨酯，便于观察管路内有无气泡。 无菌包装，一次性使用。 |
|  | 高压非顺应性球囊扩张导管 | 各型号 | 导管由尖端、球囊、管体、导管加强件和导管座组成 带铂铱合金不透射线标记。 导管内腔涂覆油性涂层，远端外部涂覆亲水涂层。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 冠状动脉球囊扩张导管 | 各型号 | 快速交换型球囊扩张导管 由尖端、球囊、导管管身、导管加强座和导管座组成。 球囊材料为Nylon12。 配件再折叠工具。 经环氧乙烷灭菌。 |
|  | 冠状动脉棘突球囊导管 | 各型号 | 球囊直径：通常为 2.0mm ～4.0mm，以0.25mm或0.5mm递增。 球囊长度：常用 10mm，15mm，20mm 等。 额定爆破压： 6～10 atm（标准型）。 导管工作长度：135cm 或 150cm，以满足经桡动脉或股动脉路径到达心脏冠状动脉。 球囊表面有 3-4排呈螺旋状或纵向排列的微型不锈钢棘突。棘突直立高度约0.2～0.3mm。 |
|  | 切割球囊系统 | 各型号 | 快速交换型球囊扩张导管 主要由球囊、外管、内管、加强丝、管座、显影标记、尖端管、缓冲管等组成，涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。 球囊材料为嵌段聚醚酰胺弹性体，球囊上有3组或4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。 外管、内管及管座材料为尼龙11、聚乙烯、不锈钢管和聚碳酸酯，显影标记材料为铂铱合金。 环氧乙烷灭菌。 |
|  | 微导管 | 60192405 | 微导管由管身、示标、座以及应变释放套管组成，带有支撑芯棒。 管身内层为聚四氟乙烯，中层为304不锈钢丝编织网，外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料； 导管远端表面带有PVP亲水涂层； 应变释放套管为嵌段聚酰胺； 座为聚碳酸酯材料； 示标为铂铱合金。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 双腔微导管 | SA145-33N | 产品包含双腔微导管和冲洗针附件。 双腔微导管主要由头端、管身、保护套管和管座组成，有整体交换腔（OTW腔）和快速交换腔（RX腔），末端有不透射线标记，表面涂有亲水性涂层。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |

心脏起搏器耗材

| 序号 | 产品注册证名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 植入式心脏起搏器电极导线 | Solia JT 53 | 产品由电极导线和附件组成。 电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、叉齿组成。 |
|  | 植入式心脏起搏器电极导线 | Solia S 60 | 产品由电极导线和附件组成。 电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、可伸缩固定螺旋组成。 |
|  | 植入式心脏起搏电极导线 | LL10053/LL30058 | 产品由电极体和附件组成。 每个包装内含有： 1根配有固定套筒、塑形钢丝和塑形钢丝导入器的电极导线，1个静脉拉钩，2个固定夹，额外塑形钢丝。 |
|  | 植入式心脏起搏电极导线 | Solia JT 53 | 产品由电极导线和附件组成。 电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、叉齿组成。 |
|  | 植入式心脏起搏电极导线 | 7842 | 产品由电极导线和附件组成 |
|  | 可撕开导管鞘套件 | SCW-PIS-0714 | 产品由可撕开导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝、注射器和手术刀组成。 经环氧乙烷灭菌， |
|  | 双极临时起搏电极导管 | 401771 | 导管型号常见TF系列 长度通常为100cm 或110cm 导管外径： 5 Fr、6 Fr 或 7 Fr。 通常由柔软、抗折的医用级聚氨酯或硅胶材料制成，兼具良好的推送性、跟踪性和组织相容性。 双极设计，起搏和感知回路均在导管头端，无需体表电极作为回路。 连接器类型：标准香蕉插头或特定锁定式连接器，最常见为预塑J形或半弧形，起搏阈值在急性期（刚放置时）通常要求 < 1.0 V 感知灵敏度：能够感知到 > 5.0 mV 的R波（心室腔内电图振幅）。 电极-组织界面的阻抗： 400 ～ 1500 Ω，与电极面积和接触情况相关。 |

周围介入

| 序号 | 产品注册证名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | DSA-LF-150 | 筒身为高质量医用聚丙烯（PP），锥形头端与连接管紧密连接。 活塞由特殊橡胶或弹性体材料制成，耐受压力≥ 1200 psi。 一次性使用高压连接管（延伸管）长度：150cm。 内径约为 2.0mm，外径约为 3.5mm。 |
|  | 聚乙烯醇栓塞微球 | 各型号（蓝球与白球） | 产品以聚乙烯醇（PVA）为主链的大分子交联聚合体，分为蓝色型和无色型。 蓝色型为无色型产品经活性蓝修饰而成。保存溶液为生理氯化钠溶液。 经湿热灭菌，一次性使用。 货架有效期3年 |
|  | 腔静脉滤器回收器械 | GTRS-200-RB | 产品由同轴回收鞘管系统（回收鞘管、回收导管和同轴扩张器）、回收圈套系统（鞘管、回收圈套和Y接头）、扩张器、穿刺针和导丝组成。 回收鞘管系统：鞘管为不透射线的氟化乙丙烯；回收导管为不透射线的特氟隆；同轴扩张器为不透射线的聚乙烯； 回收圈套系统：鞘管为不透射线的特氟隆；金属圈为不锈钢丝和编织的铂金； 扩张器为聚乙烯。 穿刺针：针管为304不锈钢，针座为聚碳酸酯； 导丝为304不锈钢、特氟隆涂层； 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 货架有效期三年。 |
|  | 微导管 | MC-PE27131 | 产品由导管、导丝和附件组成。 附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成。 导丝包括核心（镍钛合金）、不透射线标记（金）、树脂层（含钨的聚氨酯弹性体）、亲水涂层（甲基乙烯基醚-马来酸酐共聚物）、导丝座（尼龙12）和锁定适配器（聚碳酸酯）。导管包括内层（PTFE）、加强线圈（钨）、不透射线标记（铂铱合金）、外层尖端（含颜料的聚酯弹性体）、外层近端（含颜料的聚氨酯弹性体）、内表面涂层（硅油）、导管座（尼龙12）、抗折保护套（Pebax）。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 有效期24个月。 |
|  | 支撑导管 | H74939239018151 | 产品是一种多用途血管内器械。 导管采用超小外廓尖端——一种光滑的亲水性涂层，应用于导管远端 40 cm 长的表面； 远端导管杆有 3个等距的不透射线的标记。 导管近端部分有一个母鲁尔锁定接口，用于导丝进入和液体注入。经环氧乙烷灭菌，一次性使用 有效期3年。 |
|  | PTA球囊扩张导管 | 各型号 | 产品带有铂铱合金不透射线标记的over-the-wire （OTW）型球囊扩张导管，从导管远尖端到球囊近端涂覆涂层。 由球囊、缓冲尖端、内层尖端、收缩管、应力缓冲、Y形连接支管以及导管管杆组成。 材料: 球囊: Pebax7033和Vestamid L2101F； 缓冲尖端: Pebax7033； 内侧尖端: GrilamidL20； 收缩管: Pebax6333； 应力缓冲: 乙烯一醋酸乙烯共聚物； Y形连接支管: Pebax7233； 导管管杆: 含有BaSO₄的Pebax7033； 涂层: 硅油和硅酮润滑360。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 有效期三年。 |
|  | 带有亲水涂层的可控导丝 | 各型号 | 产品由芯线、远端聚合物套组成。 聚合物套管涂覆ICE亲水涂层，导丝近端部分涂覆PTFE涂层。 材料： 芯线：304V不锈钢 聚合物套管：含有钨的聚氨酯。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 有效期25个月。 |
|  | 引流导管及附件(经皮穿刺导入系统) | 各型号 | 产品由引流导管、穿刺针、套管针、扩张器、导丝、同轴扩张器、支撑管、连接器、导管固定贴组成，根据临床用途不同组合供应。 引流导管材料为带有硫酸钡的聚氨酯，可带有亲水涂层。 穿刺针、套管针、金属支撑管材料为304不锈钢； 塑料支撑管材料为聚酰胺； 扩张器材料为聚乙烯； 同轴扩张器材料为聚氨酯和304不锈钢； 导丝材料为镍钛合金或304不锈钢； 连接器材料为聚氯乙烯；导 管固定贴材料为聚丙烯。 一次性使用，环氧乙烷灭菌。 有效期5年 |
|  | 预装血管支架系统-支架 | 各型号 | 材质为铂铬合金。 直径：2.25 mm ～ 4.00 mm，以 0.25 mm 递增。 长度： 8 mm ～ 40 mm 多种规格。 |
|  | 导丝 | 各型号 | 采用镍钛合金核心杆至头端。 硬度：中等偏软，能安全地通过大多数迂曲血管和分叉，对血管内膜损伤风险低。 镍钛合金核心提供优秀的塑形保持性，头端一旦塑形，在通过复杂解剖时不易变形。 头端涂层：头端通常带有亲水涂层，在遇到血液或生理盐水后极为光滑。 |
|  | 医用压力弹性绷带 | 8cmⅹ2.5m | 材质：全棉/棉质、弹性强，耐用，压力持久。 高弹性型：伸长率≥100%-200%。 适用于需要高压力或高度贴合的关节部位。 自粘型。 |
|  | 回收导管 | 466-C210F | 管身采用多层复合结构。包括坚韧的外层、金属编织网或线圈以及光滑的内衬层。 头端为无创的软质设计，带有不透射线的标记环，便于在X射线下精确定位。 规格：6F，工作长度210cm。 通过 7F或8F的血管鞘 和相应的 0.035英寸或0.038英寸的导丝 进行输送。 |
|  | 一次性使用活检针 | 各规格 | 产品包含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。 活检针：针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料， 01型活检针的手柄材料为ABS工程塑料； 02、03型活检针的手柄材料为聚碳酸酯。 引导针：针管及针芯的材料为304不锈钢； 针管座材料为K-Resin； 针芯座材料为ABS工程塑料。 |
|  | 同轴引导活检针 | 各规格 | 活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。 针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。