技术及服务要求
一、项目基本情况 
项目名称：GE 3.0T磁共振氦压力高维修服务采购项目
预算金额：8.9万元 
限价金额：8.9万元
设备信息：
	设备名称
	型号
	生产日期
	产地品牌

	磁共振成像系统
	SIGNA Architect AIR
	2023年8月
	天津GE


采购需求：
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	冷头
	冷头需完全适配SIGNA Architect AIR（3.0T）磁体系统，性能参数不低于原设备冷头出厂指标；若采用替换备件，必须提供适配验证说明，确保磁体超导稳定、氦压力控制达标、系统安全；允许原厂同型号或经过验证的兼容备件。
	台
	1
	

	2
	铟丝铟片
	与本磁共振系统相匹配
	个
	3
	满足维修安装要求

	3
	其他材料配件
	维修氦压力高故障所需的其他配件
	批
	1
	满足维修安装要求



备注：维修所需全部辅材、耗材，包含在本项目总价内，采购人不再另行付费。

二、技术要求 
（一）核心功能 
1、低温维持：通过液氦蒸发冷却，确保磁体处于超导状态，减少能量损耗。 
2、液氦管理：采用高效密封设计，最大限度减少液氦挥发。 
（二）关键技术参数 
1、冷却能力：冷却能力符合磁共振系统出厂设计，确保超导线圈稳定运行。 
2、温度稳定性：温度波动符合磁共振系统出厂设计，保障成像精度。 
3、液氦容量：根据磁体设计，液氦容积通常在 1,500–2,000 升，配合 ZBO 技术可长期无需补充。 
4、材料与结构：采用高纯度无氧铜和不锈钢等材料，确保优异导热性及抗辐射性能，避免干扰磁场。 
（三）技术资质要求
1、投标人营业执照等基础资质。
2、所投冷头能够适配我院 GE Architect Air 磁共振系统，提供型号匹配书面说明。
3、冷头生产厂家出具的授权经营资格或冷头生产厂家授权商的供货合同或授权证明。
4、提供冷头性能检测记录/检测报告，资料齐全。
[bookmark: _GoBack]5、提供完整的现场拆机、配件更换、上机调试实施方案。
6、投标人近三年具备超导磁共振冷头更换、维修同类项目业绩，提供合同佐证材料。
7、承诺冷头质保期限。
8、承诺故障上门响应时间。

三、商务要求 
（一）交付期：自采购人通知中标方开始，48小时内到达现场，完成备件更换、调试，直至氦压力恢复正常≤1.2PSI。
（二）地点：采购人指定地点。
（三）本项目不允许分包或转包。 
（四）付款方式：
1、本项目无预付款。
2、维修完成，经双方共同验收，签署维修验收单，确认磁体氦压力稳定≤1.2PSI、冷头各项工作参数符合设备出厂设计标准，设备进入正常运行状态。
3、设备连续正常运行满6个月（正常运行定义：磁体氦压力稳定≤1.2PSI，冷头工作参数符合设备出厂标准，未发生氦压力升高同类故障），中标供应商提交有效发票，采购人审核无误后支付合同总金额的90%。
4、剩余合同总金额10%作为质量保证金，自维修验收合格之日起，设备正常运行满12个月，完成全部约定保养服务且整体验收合格后，采购人无息支付剩余10%质量保证金。
5、若在上述6个月考核期内，发生因冷头或本次维修原因导致氦压力升高等同类故障，由中标方免费上门处置、排除故障，所有产生的费用由中标方承担；6个月付款考核期自故障修复完毕、双方再次签署验收单据之日起重新计算。
6、若故障属于中标方责任，经处置后仍无法达到设备正常运行标准，采购人有权按合同约定追究中标方违约责任。
7、付款前中标人需按采购人财务要求提供合规票据及相关资料，否则采购人有权顺延付款，不承担逾期付款责任。

四、售后服务部分，质保要求、注意事项
1、接到采购人故障通知，48小时内工程师抵达采购人现场；抵达现场后，在保障设备安全前提下，尽快完成备件更换、调试，直至氦压力恢复正常≤1.2PSI。
2、质保期最低不少于12个月，自《维修验收单》签署（氦压力稳定≤1.2PSI）当日起算。质保期内因冷头质量原因引发氦压力升高，中标方免费上门、免费更换备件，所有费用由中标方承担。
3、维护周期：提供两次保养服务。两次保养的时间节点，质保期内第6个月、第11个月各一次上门保养（包含：冷头检测、系统压力调试）。
4、故障响应：48 小时内到达现场，完成备件更换服务。
5、因中标方工程师操作不当、备件质量缺陷造成磁体失超、设备硬件损坏，全部直接、间接损失由中标方承担（经第三方鉴定确认属于中标方责任）。

五、评分标准
1、评标方法：竞争性谈判。
