	序号
	产品注册证名称
	规格型号
	技术参数

	1. 
	弹簧圈解脱控制器
	E101
	产品由外壳、电路板、电池组成。

	2. 
	导引导管
	5888-42P
	产品由座、体部、Trans TipⅡ、Trans TipⅠ、头端、头端涂层、内体、编织部、应力释放部分组成。
座材料为聚碳酸酯复合物
体部材料为Vestamid 68D复合物
Trans Tip Ⅱ材料为Vestamid 64D复合物
Trans TipⅠ材料为Vestamid 64D复合物/Pebax 40D
头端材料为Pellethane 80AE复合物
头端涂层材料为黄色巴西棕榈蜡和三氯乙烯
内体材料为PTFE
编织部材料为304 SST钢丝
应力释放部分材料为聚烯烃
管体有效长度：50cm～125cm
导管（外径/内径）：5F、6F、7F、8F、9F、10F。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	3. 
	一次性使用支撑导管
	PH-GC-02-02
	产品由管身、护套、导管座、和显影环组成
单腔结构
导管表面涂覆亲水涂层。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用，

	4. 
	颅内球囊扩张导管
	118300151
	产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管
由球囊、导管和接头组成
导管远端部位涂有亲水涂层，导管与接头连接部位设置应变释放套管，导管位于球囊的部位设有不透X射线的示标。
导管包括头端、内管、外管、海波管。
球囊材料为Pebax7033。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	5. 
	一次性使用血管内微导丝
	WAIN-CKI-300
	采用镍钛合金，具有超弹性和形状记忆功能，头端非常柔软（通常为2-3厘米），可塑形成不同的角度（“J”形、“C”形等）。
直径规格：0.008英寸、0.010英寸、0.014英寸、0.016英寸、0.018英寸。

	6. 
	雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统
	A50012
	产品由药物涂层支架和输送系统组成
支架材料选用钴铬合金L605
药物涂层由载有雷帕霉素的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成，药物密度8.5±2.1μg/mm。
输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成。
支架安装在球囊上。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
货架有效期2年。

	7. 
	颅内动脉支架系统
	各型号
	骨架材料为钴铬合金或铂铬合金。
采用激光雕刻的闭环或开环设计。
直径范围：2.0 mm～ 4.5 mm。
长度：覆盖 8 mm～30 mm 等多种规格。
导丝必须兼容 0.014英寸 的颅内专用微导丝。

	8. 
	导丝
	M00326010
	芯丝采用多段变径设计，由镍钛合金或不锈钢制成。
近端非常坚硬，提供强大的推送力和支撑力；
向远端逐渐变细变软，实现柔顺的跟踪性。
外径：0.014英寸。
工作长度：260cm。
直头。

	9. 
	微导丝
	各型号
	穿越超选择性、迂曲、纤细或脆弱的血管而设计
用途是 “精准导航”与“建立超滑轨道”。

	10. 
	漂浮微导管
	105-5056
	浮微导管专为安全、可控地输送非粘附性液态栓塞剂设计，其核心是 “抗溶剂” 和 “漂浮跟踪”。
   导管内衬由特殊的聚合物材料制成，能够耐受二甲基亚砜（DMSO） 的化学作用。
多层复合结构，包含金属编织网，提供良好的推送力、抗扭结性和爆破压抵抗能力。
内径： 0.050英寸 或 0.053英寸。
工作长度： 150cm
最小兼容 0.014英寸 的微导丝。


	11. 
	球囊扩张导管
	4400615X/4400422X
	半顺应性球囊：常用尼龙或特种聚酰胺材料。
非顺应性球囊：常用聚对苯二甲酸乙二醇酯等材料。
球囊直径：1.25mm～ 10mm，具体取决于适应症。
球囊长度：有 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm 等。
额定爆破压：球囊能安全承受的最大压力： 10～20 atm（标准球囊）或 20～30 atm+（高压非顺应性球囊）。
绝大多数冠脉/外周球囊兼容 0.014英寸导丝；部分大口径外周球囊可能兼容 0.018英寸 或 0.035英寸 导丝。需匹配相应的血管鞘或导引导管内径（如5F, 6F, 7F等）。


	12. 
	血管鞘
	KCFW-6.0-38-90-RB-RAABE
	外径：6 Fr
内径：可兼容通过 5 Fr 的诊断或治疗导管
工作长度：38 cm
头端形状：预塑形 90° 弯角，通常采用高性能聚合物管身，可能带有金属编织网以增强抗折性，特别是在弯角处。

	13. 
	液态栓塞系统
	各型号
	产品为过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针。
导管近端有标准鲁尔圆锥接头座。
导管的材料为聚醚酰胺聚合物（PEBAX）
支撑编织层为镍钛合金
内衬为聚四氟乙烯。
导管的外表面有透明质酸亲水涂层
远端有两个不透射线标记。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	14. 
	支撑导管
	H74939239018151
	产品由支撑导管和扩张器、延长管止血阀附件组成。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	15. 
	颅内支撑导管系统
	SC5-115S、SC5-115A、SC5-125S、SC5-125A、 SC5-135S、SC5-135A、SC6-105S、SC6-105A、SC6-115S、 SC6-115A、SC6-125S、SC6-125A
	多层复合结构具有超光滑的PTFE涂层。
高强度不锈钢或镍钛合金编织网，全长亲水涂层。
超柔软且可塑形。
内径0.058英寸、0.068英寸 / 0.070英寸 / 0.071英寸：
大内腔型号，可兼容双微导管、部分血流导向装置或用于大口径抽吸。
从近端到远端逐渐变细，近端外径为 5F 或 6F，以匹配导引导管。
工作长度为 105cm, 115cm, 125cm, 132cm 等
最小兼容 0.014英寸 微导丝进行输送。

	16. 
	导引鞘
	FSC8880S、FSC8890S、FSC88100S、FSC88100M
	由导引鞘和扩张器、止血阀附件组成。

	17. 
	神经血管导丝
	WAIN-CKI-300/WAIN-CKI-200
	产品由导丝，延长导丝，扭控器、塑形针和通丝针组成。
导丝包括近端芯丝、镍钛管、远端导丝、显影绕丝，表面带有
涂层。
延长导丝是导丝的附件，由近端芯丝及镍钛管组成，
主干涂覆PTFE涂层。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	18. 
	微导管
	各型号
	产品由导管和塑形杆组成。
导管由座、外壁、编织丝、标记带、内壁润滑涂层和外壁亲水涂层组成。
外壁的材料为Pebax和Grilamid树脂
编织丝的材料为304不锈钢
标记带的材料为铂铱合金
内壁润滑涂层的材料为聚四氯乙烯
外壁涂层为Hydak B-23K和HydakA-15组成的亲水涂层。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	19. 
	神经血管导丝
	TNGW-14-200
TNGW-14-300
	产品由芯丝、海波管、涂层及显影弹簧圈组成，附导丝导引器、扭控器配件。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	20. 
	Y型连接器套件
	YOK0A
	产品由插入器、扭矩装置、Goodtec Y型连接器和延长管构成。插入器由聚碳酸酯针基和不锈钢针管组成；
扭矩装置由黄铜的夹头、聚丙烯的把手和聚碳酸酯的前端组成；Goodtec Y型连接器由聚碳酸酯的开口罩帽、螺丝帽、主支管、侧管、旋转转接端子和O环圈、硅橡胶止血阀和固定阀，以及聚甲醛C型制动器和C型垫圈组成；
延长管由聚氨酯弹性体（含辅助强化材料尼龙12）的管子、聚碳酸酯材质的阳极和阴极鲁尔锁定转接端子构成。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	21. 
	栓塞保护器
	SPD2-040-320
SPD2-050-320
SPD2-060-320
	产品由连接在不锈钢丝上的镍钛抓捕丝贯穿着的抓捕网和piderFX导管组成。
抓捕网材料为镍钛合金，带有与镍钛合金共价结合的Applause肝素分子涂层。
钝性冲洗针头在手术准备时用来冲洗导管的递送端。
不锈钢丝外部涂覆PTFE涂层。
肝素涂层目的在于保持抓捕网的开放。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	22. 
	微导管
	105-5082-145
105-5081-153
	产品为过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针。
导管管体由带有304V不锈钢支撑线圈的聚醚酰胺聚合物材料制成，内衬聚四氟乙烯，管体外表面涂有透明质酸涂层；
座的材料为聚丙烯；
导管远端上有一个或两个铂/铱合金不透射线标记。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	23. 
	微导管
	EXCELSIOR SL-10 150cm 2 TIP
	产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针；
微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成；
接头的材料为尼龙；
应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax；
管杆的材料为Pebax；
内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。
末端有单标记和双标记两种。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	24. 
	微导管
	105-5091-150
	产品为过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针。
导管近端有标准鲁尔圆锥接头的座以便与其他附件相连接。
导管的材料为聚醚酰胺聚合物（PEBAX）
支撑编织层为镍钛合金，内衬为聚四氟乙烯。
导管的外表面有透明质酸亲水涂层，远端有两个不透射线标记。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	25. 
	微导管
	MC-017-150-S
MC-021-155-S
MC-027-155-S
	微导管由导管和塑型针两部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	26. 
	一次性使用颅内血栓抽吸导管
	AXS Catalyst 6 Distal Access Catheter 0.060 in × 132 cm
	颅内支持导管是一种单腔导管，导管杆具有亲水涂层，导管远端有一个不透射线标记，近端有一个鲁尔接头。
导管随附一个旋转止血阀（RHV）和一个带侧孔的Tuohy Borst阀以及两个剥式导管鞘。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	27. 
	颅内支持导管
	TGC070-06-115
	产品由导管座、应力释放连接件、导管管身和显影环组成。
管身涂覆亲水涂层，包装内配有塑形针及导入鞘附件。

	28. 
	颅内远端导管
	DC6-115
	产品是一种单腔导管，由导管主体、座和扩散应力管组成
导管主体由内层、金属中间层以及不同硬度的外层组成。
导管远端涂有亲水涂层，并带有不透射线标记，头端可蒸汽塑形。包装内有附件导入器和塑形针。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	29. 
	颈动脉球囊扩张导管
	3*20、4*30、5*30、6*30
	球囊材质：Duralyn；
半顺应性（尼龙/聚醚嵌段酰胺）压力：10atm
额定爆破压14atm；
导管：142cm快速交换（RX）；
远端亲水涂层；
近端不锈钢加强；
远端铂铱显影标记；兼容：0.014吋导丝；
适配7F指引导管
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	30. 
	颅内球囊扩张导管
	NX15015、NX20015、NX25015、NX27515、NX30015
	产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、球囊、球囊显影点、导管、导管座组成。
球囊材料由聚醚嵌段酰胺材料制成。
经环氧乙烷灭菌。

	31. 
	椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统
	V3513、V4013、V4016、V4513、V4516、V5013、V5016
	产品为球囊扩张式药物支架系统，由预装的药物支架和输送系统组成。
支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。
药物涂层由雷帕霉素(Rapamycin)和可降解的外消旋聚乳酸(PDLLA)组成,储存在凹槽内。
输送系统为快速交换式的球囊扩张导管。
环氧乙烷灭菌,一次性使用。

	32. 
	颅内支架系统
	M003EZAS30150
M003EZAS30210
M003EZAS40210
M003EZAS45210
	产品由自扩张支架、递送导丝及导引鞘组成，
附件配有扭矩装置一个。
支架是一个自扩张、开孔式开放环镍钛合金支架，近端和远端各带有三个不透射线标记带。
支架递送导丝分为有远端尖端和没有远端尖端两种。支架已预装在支架递送导丝上，并带有一个起保护作用的导管鞘。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	33. 
	输送导管
	LS-6F-90
	产品由输送导管和配件组成，其中配件为扩张器、连接管、Y 阀。输送导管远端有不透射线标记，在远端涂有亲水涂层，输送导管近端部分有一个导管座和应力释放管。
经环氧乙烷灭 菌，一次性使用。


周围介入
	序号
	产品注册证名称
	规格型号
	技术参数

	34. 
	一次性使用高压造影注射器及附件
	DSA-LF-150
	筒身为高质量医用聚丙烯（PP），锥形头端与连接管紧密连接。
活塞由特殊橡胶或弹性体材料制成，耐受压力≥ 1200 psi。
一次性使用高压连接管（延伸管）长度：150cm。
内径约为 2.0mm，外径约为 3.5mm。

	35. 
	聚乙烯醇栓塞微球
	各型号（蓝球与白球）
	产品以聚乙烯醇（PVA）为主链的大分子交联聚合体，分为蓝色型和无色型。
蓝色型为无色型产品经活性蓝修饰而成。保存溶液为生理氯化钠溶液。
经湿热灭菌，一次性使用。
货架有效期3年

	36. 
	腔静脉滤器回收器械
	GTRS-200-RB
	产品由同轴回收鞘管系统（回收鞘管、回收导管和同轴扩张器）、回收圈套系统（鞘管、回收圈套和Y接头）、扩张器、穿刺针和导丝组成。
回收鞘管系统：鞘管为不透射线的氟化乙丙烯；回收导管为不透射线的特氟隆；同轴扩张器为不透射线的聚乙烯；
回收圈套系统：鞘管为不透射线的特氟隆；金属圈为不锈钢丝和编织的铂金；
扩张器为聚乙烯。
穿刺针：针管为304不锈钢，针座为聚碳酸酯；
导丝为304不锈钢、特氟隆涂层；
环氧乙烷灭菌，一次性使用。
货架有效期三年。

	37. 
	微导管
	MC-PE27131
	产品由导管、导丝和附件组成。
附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成。
导丝包括核心（镍钛合金）、不透射线标记（金）、树脂层（含钨的聚氨酯弹性体）、亲水涂层（甲基乙烯基醚-马来酸酐共聚物）、导丝座（尼龙12）和锁定适配器（聚碳酸酯）。导管包括内层（PTFE）、加强线圈（钨）、不透射线标记（铂铱合金）、外层尖端（含颜料的聚酯弹性体）、外层近端（含颜料的聚氨酯弹性体）、内表面涂层（硅油）、导管座（尼龙12）、抗折保护套（Pebax）。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。
有效期24个月。

	38. 
	支撑导管
	H74939239018151
	产品是一种多用途血管内器械。
导管采用超小外廓尖端——一种光滑的亲水性涂层，应用于导管远端 40 cm 长的表面；
远端导管杆有 3个等距的不透射线的标记。
导管近端部分有一个母鲁尔锁定接口，用于导丝进入和液体注入。经环氧乙烷灭菌，一次性使用
有效期3年。

	39. 
	PTA球囊扩张导管
	各型号
	产品带有铂铱合金不透射线标记的over-the-wire （OTW）型球囊扩张导管，从导管远尖端到球囊近端涂覆涂层。
由球囊、缓冲尖端、内层尖端、收缩管、应力缓冲、Y形连接支管以及导管管杆组成。
材料:
球囊: Pebax7033和Vestamid L2101F；
缓冲尖端: Pebax7033；
内侧尖端: GrilamidL20；
收缩管: Pebax6333；
应力缓冲: 乙烯一醋酸乙烯共聚物；
Y形连接支管: Pebax7233；
导管管杆: 含有BaSO₄的Pebax7033；
涂层: 硅油和硅酮润滑360。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
有效期三年。

	40. 
	带有亲水涂层的可控导丝
	各型号
	产品由芯线、远端聚合物套组成。
聚合物套管涂覆ICE亲水涂层，导丝近端部分涂覆PTFE涂层。  材料：
芯线：304V不锈钢
聚合物套管：含有钨的聚氨酯。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
有效期25个月。

	41. 
	引流导管及附件(经皮穿刺导入系统)
	各型号
	产品由引流导管、穿刺针、套管针、扩张器、导丝、同轴扩张器、支撑管、连接器、导管固定贴组成，根据临床用途不同组合供应。
引流导管材料为带有硫酸钡的聚氨酯，可带有亲水涂层。
穿刺针、套管针、金属支撑管材料为304不锈钢；
塑料支撑管材料为聚酰胺；
扩张器材料为聚乙烯；
同轴扩张器材料为聚氨酯和304不锈钢；
导丝材料为镍钛合金或304不锈钢；
连接器材料为聚氯乙烯；导
管固定贴材料为聚丙烯。
一次性使用，环氧乙烷灭菌。
有效期5年

	42. 
	预装血管支架系统-支架
	各型号
	材质为铂铬合金。
直径：2.25 mm ～ 4.00 mm，以 0.25 mm 递增。
长度： 8 mm ～ 40 mm 多种规格。

	43. 
	导丝
	各型号
	采用镍钛合金核心杆至头端。
硬度：中等偏软，能安全地通过大多数迂曲血管和分叉，对血管内膜损伤风险低。
镍钛合金核心提供优秀的塑形保持性，头端一旦塑形，在通过复杂解剖时不易变形。
头端涂层：头端通常带有亲水涂层，在遇到血液或生理盐水后极为光滑。

	44. 
	医用压力弹性绷带
	8cmⅹ2.5m
	材质：全棉/棉质、弹性强，耐用，压力持久。
高弹性型：伸长率≥100%-200%。
适用于需要高压力或高度贴合的关节部位。
自粘型。

	45. 
	回收导管
	466-C210F
	管身采用多层复合结构。包括坚韧的外层、金属编织网或线圈以及光滑的内衬层。
头端为无创的软质设计，带有不透射线的标记环，便于在X射线下精确定位。
规格：6F，工作长度210cm。
通过 7F或8F的血管鞘 和相应的 0.035英寸或0.038英寸的导丝 进行输送。


	46. 
	一次性使用活检针
	各规格
	产品包含活检针、引导针；
活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。
活检针：针管和针芯的材料均为304不锈钢；
上膛扳机材料为聚碳酸酯；
安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，
01型活检针的手柄材料为ABS工程塑料；
02、03型活检针的手柄材料为聚碳酸酯。
引导针：针管及针芯的材料为304不锈钢；
针管座材料为K-Resin；
针芯座材料为ABS工程塑料。

	47. 
	同轴引导活检针
	各规格
	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。
针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
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